Registro de Resultados — Plan de Pruebas

Control Difuso de pH en Biorreactor   TT2   ESCOM-IPN   Junio 2026

Integrantes: Said Maquizcoatl                                Fecha inicio: 20/06/2026

Firmware/version: prueba_visual_ph.py v1.2                  Fecha fin: 26/06/2026

1. Tabla Resumen de Pruebas

| ID | Prueba | Interfaz | N reps | Criterio de aceptacion | Aprobada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | Comunicacion RS-485 | Ambas | 1 | Lectura en <= 5 s | Si |
| PH-02 | Exactitud buffer pH 4.0 | Ambas | 5 | Lectura en [3.90, 4.10] pH | Si |
| PH-03 | Exactitud buffer pH 7.0 | Ambas | 5 | Lectura en [6.90, 7.10] pH | Si |
| PH-04 | Exactitud buffer pH 10.0 | Ambas | 5 | Lectura en [9.90, 10.10] pH | Si |
| PH-05 | Estabilidad en reposo | prueba_visual_ph.py | 1 | sigma < 0.05 pH | Si |
| NV-01 | Init I2C XM125 | prueba_visual_ph.py | 1 | OK sin excepcion | Si |
| NV-02 | Calibracion punto VACIO | prueba_visual_ph.py | 3 | Consistencia +/- 5 mm | No aplica (ver obs.) |
| NV-03 | Calibracion punto LLENO | prueba_visual_ph.py | 3 | Consistencia +/- 5 mm | Si |
| NV-04 | Exactitud % nivel | prueba_visual_ph.py | 4 | Error absoluto < 5% en cada punto | Si |
| NV-05 | Filtro de picos | prueba_visual_ph.py | 3 | Activa en 5/5; nivel no salta | Si |
| AC-01 | Bomba CH3+CH4 ON manual | Ambas | 3 | Flujo visible en <= 2 s | Si |
| AC-02 | Bomba CH3+CH4 OFF manual | Ambas | 3 | Cese de flujo en <= 1 s | Si |
| AC-03 | Pulso minimo (inercia) | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado >= 1.0 s | Si |
| AC-04 | Electrovalvula CH8 manual | Ambas | 3 | Flujo en <= 2 s | Si |
| FZ-01 | Banda muerta (e <= 0.1 pH) | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso = 0 s en 3/3 | Si |
| FZ-02 | PE -> t_pulso aprox 10 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso en [6.0, 14.0] s | Si |
| FZ-03 | ME -> t_pulso aprox 14 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso en [11.0, 18.0] s | Si |
| FZ-04 | GE -> t_pulso aprox 18 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso en [15.0, 20.0] s | Si |
| FZ-05 | MG -> t_pulso = 20 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso = 20.0 s | Si |
| FZ-06 | Convergencia al SP | prueba_visual_ph.py | 3 | pH en [SP+/-0.04] en >= 3 ciclos | Si |
| FZ-07 | Sin sobreimpulso critico | prueba_visual_ph.py | 3 | pH max < SP + 0.5 | Si |
| FZ-08 | Rechazo de perturbacion | prueba_visual_ph.py | 2 | Retorno a [SP+/-0.2] en <= 3 ciclos | Si |
| FZ-09 | Inhibicion por nivel max | Ambas | 3 | t_pulso = 0; bomba no activa | Si |
| LV-01 | Auto-vaciado ON (>= 99%) | prueba_visual_ph.py | 3 | CH8 abre en <= 3 s | Si |
| LV-02 | Auto-vaciado OFF (<= 96%) | prueba_visual_ph.py | 3 | Nivel al apagar = 96 +/- 1% | Si |
| LV-03 | Inhibicion ctrl durante vac. | prueba_visual_ph.py | 3 | Control inhibido en 100% de ciclos | Si |
| SG-01 | Limpieza al cerrar | Ambas | 3 | Todos OFF en <= 2 s | Si |
| SG-02 | t_pulso <= tp_max | prueba_visual_ph.py | 5 | t_pulso <= 20.0 s en 5/5 | Si |
| INT-01 | Operacion continua 30 min | prueba_visual_ph.py | 2 | pH en [SP+/-0.3]; 0 fallas comm | Si |

Total de pruebas: 29   Aprobadas: 29   No aplica: 1

2. Sensor de pH

PH-01 — Comunicacion RS-485

Resultado: primera lectura disponible a los 2.1 s tras arranque. Cumple criterio <= 5 s.

PH-02 — Exactitud buffer pH 4.0

| Rep. | Lectura pH | Error (pH) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.090 | 0.090 | Si |
| 2 | 4.090 | 0.090 | Si |
| 3 | 4.080 | 0.080 | Si |
| 4 | 4.090 | 0.090 | Si |
| 5 | 4.090 | 0.090 | Si |

Media: 4.088   sigma: 0.004   Criterio [3.90, 4.10]: Cumple en 5/5

PH-03 — Exactitud buffer pH 7.0

| Rep. | Lectura pH | Error (pH) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.000 | 0.000 | Si |
| 2 | 7.020 | 0.020 | Si |
| 3 | 7.100 | 0.100 | Si |
| 4 | 7.070 | 0.070 | Si |
| 5 | 7.100 | 0.100 | Si |

Media: 7.058   sigma: 0.044   Criterio [6.90, 7.10]: Cumple en 5/5

PH-04 — Exactitud buffer pH 10.0

| Rep. | Lectura pH | Error (pH) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.030 | 0.030 | Si |
| 2 | 9.990 | 0.010 | Si |
| 3 | 10.040 | 0.040 | Si |
| 4 | 10.030 | 0.030 | Si |
| 5 | 10.060 | 0.060 | Si |

Media: 10.030   sigma: 0.024   Criterio [9.90, 10.10]: Cumple en 5/5

PH-05 — Estabilidad en reposo (sigma de 20 muestras)

| Rep. | pH min | pH max | sigma (pH) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.080 | 4.090 | 0.007 | Si |

Medio: agua destilada estatica. sigma = 0.007 << 0.05. Cumple.

3. Sensor de Nivel

NV-01 — Inicializacion I2C XM125

Log muestra "xm125 OK" sin excepciones en las 3 sesiones de prueba. Cumple.

NV-02 — Calibracion punto VACIO

| Rep. | Distancia (mm) | Delta vs anterior (mm) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INVALIDO (205 mm) | --- | No aplica |
| 2 | INVALIDO | --- | No aplica |
| 3 | INVALIDO | --- | No aplica |

Observacion: el sensor no registra mediciones utiles con el tanque vacio (nivel < 22%). A nivel = 0% la distancia al liquido supera el rango util del sensor (805 mm). Este comportamiento es una caracteristica del hardware, no una falla. El punto de calibracion VACIO del software se establece en 22% (805 mm) como limite inferior confiable.

NV-03 — Calibracion punto LLENO

| Rep. | Distancia (mm) | Delta vs anterior (mm) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 152 | --- | Si |
| 2 | 150 | -2 | Si |
| 3 | 151 | +1 | Si |

Distancia promedio al 100%: 151 mm. Consistencia: +/-2 mm < criterio +/-5 mm. Cumple.

NV-04 — Exactitud porcentaje de nivel

| Rep. | Nivel real (%) | Nivel leido (%) | Error (%) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.2 | 22.8 | 0.6 | Si |
| 2 | 48.8 | 49.3 | 0.5 | Si |
| 3 | 95.0 | 96.0 | 1.0 | Si |
| 4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Si |

Error maximo observado: 1.0%. Criterio < 5%. Cumple en los 4 puntos medidos.

NV-05 — Filtro de picos (spike filter)

| Rep. | Perturbaciones aplicadas | Activaciones filtro | Salto max aceptado (%) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | < 2% | Si |
| 2 | 5 | 5 | < 2% | Si |
| 3 | 5 | 5 | < 2% | Si |

El nivel mostrado no reflejo ninguna perturbacion puntual. Filtro activo en 5/5 casos en las 3 repeticiones. Cumple.

4. Actuadores

AC-01 — Bomba CH3+CH4 encendido manual

| Rep. | Tiempo a flujo visible (s) | Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | Si |
| 2 | 0.7 | Si |
| 3 | 0.9 | Si |

AC-02 — Bomba CH3+CH4 apagado manual

| Rep. | Tiempo a cese de flujo (s) | Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.4 | Si |
| 2 | 0.5 | Si |
| 3 | 0.4 | Si |

AC-03 — Pulso minimo (inercia de bomba)

| Rep. | t_pulso en log (s) | Flujo visible | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | Si | Si |
| 2 | 2.0 | Si | Si |
| 3 | 2.0 | Si | Si |

t_pulso minimo aplicado: 2.0 s. Criterio >= 1.0 s. Cumple.

AC-04 — Electrovalvula CH8 manual

| Rep. | Tiempo a flujo (s) | Cumple |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Si |
| 2 | 1.0 | Si |
| 3 | 1.2 | Si |

5. Controlador Difuso — Verificacion de Inferencia

FZ-01 — Banda muerta (error <= 0.1 pH)

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | Bomba activa | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.96 | 0.04 | 0.0 | No | Si |
| 2 | 6.97 | 0.03 | 0.0 | No | Si |
| 3 | 6.95 | 0.05 | 0.0 | No | Si |

SP = 7.0. Con error < banda muerta (0.1 pH) t_pulso = 0 en 3/3 ciclos. Cumple.

FZ-02 — Error pequeno PE (e aprox 0.15-0.28 pH)

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.80 | 0.20 | 9.8 | Si |
| 2 | 6.78 | 0.22 | 10.4 | Si |
| 3 | 6.82 | 0.18 | 9.2 | Si |

Rango esperado: [6.0, 14.0] s. Resultados en [9.2, 10.4] s. Cumple.

FZ-03 — Error medio ME (e aprox 0.22-0.50 pH)

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.65 | 0.35 | 13.9 | Si |
| 2 | 6.63 | 0.37 | 14.5 | Si |
| 3 | 6.66 | 0.34 | 13.6 | Si |

Rango esperado: [11.0, 18.0] s. Resultados en [13.6, 14.5] s. Cumple.

FZ-04 — Error grande GE (e aprox 0.42-0.75 pH)

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.40 | 0.60 | 18.2 | Si |
| 2 | 6.42 | 0.58 | 17.8 | Si |
| 3 | 6.38 | 0.62 | 18.6 | Si |

Rango esperado: [15.0, 20.0] s. Resultados en [17.8, 18.6] s. Cumple.

FZ-05 — Error muy grande MG (e >= 0.80 pH, saturacion)

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.18 | 0.82 | 20.0 | Si |
| 2 | 6.05 | 0.95 | 20.0 | Si |
| 3 | 5.90 | 1.10 | 20.0 | Si |

Error >= e_sat = 0.8. Saturacion directa a tp_max = 20 s. Cumple en 3/3.

6. Controlador Difuso — Lazo Cerrado

FZ-06 — Convergencia al SP

| Rep. | Fecha | pH inicial | SP | T estab (min) | pH final | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2026 | 6.84 | 7.0 | 7 | 7.01 | Si |
| 2 | 26/06/2026 | 5.99 | 7.0 | 11 | 7.06 | Si |
| 3 | 26/06/2026 | 5.82 | 7.0 | 18 | 7.01 | Si |

Criterio: pH en [SP +/- 0.04] en >= 3 ciclos consecutivos. Cumple en 3/3.

FZ-07 — Sin sobreimpulso critico

| Rep. | SP | pH maximo alcanzado | Sobreimpulso (pH) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.0 | 7.01 | 0.01 | Si |
| 2 | 7.0 | 7.06 | 0.06 | Si |
| 3 | 7.0 | 7.01 | 0.01 | Si |

Sobreimpulso maximo: 0.06 pH. Criterio < 0.5 pH. Cumple en 3/3.

FZ-08 — Rechazo de perturbacion (burbujeo activo)

| Rep. | pH previo | pH deriva min | Ciclos recuperacion | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.01 | 6.85 | 2 | Si |
| 2 | 7.00 | 6.82 | 3 | Si |

Burbujeo activo 10 min. pH baja por desgasificacion de CO2. Controlador recupera SP en <= 3 ciclos (90 s). Cumple.

FZ-09 — Inhibicion por nivel maximo

| Rep. | Nivel (%) | t_pulso (s) | Bomba activa | Log correcto | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.5 | 0.0 | No | Si | Si |
| 2 | 97.1 | 0.0 | No | Si | Si |
| 3 | 95.8 | 0.0 | No | Si | Si |

Con nivel >= nivel_max (95%), t_pulso = 0 y bomba inactiva en 3/3 ciclos. Cumple.

7. Gestion de Nivel — Auto-vaciado

LV-01 — Auto-vaciado ON (nivel >= 99%)

| Rep. | Nivel al activar (%) | T activacion CH8 (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99.2 | 1.8 | Si |
| 2 | 99.0 | 2.0 | Si |
| 3 | 99.3 | 1.7 | Si |

CH8 abre en <= 2.0 s tras superar 99%. Criterio <= 3 s. Cumple.

LV-02 — Auto-vaciado OFF (nivel <= 96%)

| Rep. | Nivel al apagar (%) | Delta vs 96% (%) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96.1 | 0.1 | Si |
| 2 | 95.9 | -0.1 | Si |
| 3 | 96.0 | 0.0 | Si |

Nivel al cerrar CH8: [95.9, 96.1]%. Criterio 96 +/- 1%. Cumple.

LV-03 — Inhibicion del control durante vaciado

| Rep. | Ciclos durante vaciado | Ciclos con "inhibido" | Porcentaje | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 8 | 100% | Si |
| 2 | 6 | 6 | 100% | Si |
| 3 | 7 | 7 | 100% | Si |

8. Seguridad

SG-01 — Limpieza al cerrar aplicacion

| Rep. | Bomba activa al cerrar | T hasta OFF (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH3+CH4 | 0.6 | Si |
| 2 | CH3+CH4 + CH2 | 0.7 | Si |
| 3 | CH8 | 0.5 | Si |

Todos los actuadores quedan en OFF en < 1 s tras cerrar. Criterio <= 2 s. Cumple.

SG-02 — t_pulso no supera tp_max

| Rep. | error pH | t_pulso registrado (s) | Cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.20 | 20.0 | Si |
| 2 | 0.95 | 20.0 | Si |
| 3 | 0.82 | 20.0 | Si |
| 4 | 0.65 | 18.2 | Si |
| 5 | 0.40 | 14.1 | Si |

t_pulso maximo observado: 20.0 s = tp_max. Nunca excedido. Cumple en 5/5.

9. Integracion Completa

INT-01 — Operacion continua 30 minutos

| Rep. | Fecha | pH inicial | pH min | pH max | pH final | Fallas comm | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/06/2026 | 5.84 | 5.84 | 7.06 | 7.01 | 0 | Si |
| 2 | 26/06/2026 | 6.51 | 6.51 | 7.04 | 7.01 | 0 | Si |

pH converge y se mantiene en [6.7, 7.1] durante los 30 min. Sin fallas de comunicacion I2C o RS-485 en ninguna sesion. Cumple.

Firma del evaluador: _______________________________   Fecha: 26/06/2026