Registro de Resultados — Plan de Pruebas (Fundamental)

Control Difuso de pH en Biorreactor · TT2 · ESCOM-IPN · Junio 2026

1. Resumen de Pruebas Fundamentales

Se conservan únicamente las pruebas indispensables para la validación de la tesis. Las pruebas de actuadores, filtros secundarios y tolerancia a fallas se documentan por separado como anexo.

| ID | Prueba | N reps | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | Comunicación RS-485 | 1 | Lectura en ≤ 5 s | ✅ APROBADA |
| PH-02 | Exactitud buffer pH 4.0 | 5 | Lectura en [3.90, 4.10] pH | ✅ APROBADA |
| PH-03 | Exactitud buffer pH 7.0 | 5 | Lectura en [6.90, 7.10] pH | ✅ APROBADA |
| PH-04 | Exactitud buffer pH 10.0 | 5 | Lectura en [9.90, 10.10] pH | ✅ APROBADA |
| PH-05 | Estabilidad en reposo | 1 | σ < 0.05 pH | ✅ APROBADA |
| NV-01 | Init I²C XM125 | 1 | OK sin excepción | ✅ APROBADA |
| NV-04 | Exactitud % nivel | 3 puntos | Error absoluto < 5 % en cada punto | ⏳ PARCIAL |
| FZ-01 | Banda muerta (e ≤ 0.1 pH) | 3 | t_pulso = 0 en 3/3 ciclos | ⏳ PENDIENTE |
| FZ-02 | PE → t_pulso ≈ 5 s | 3 | t_pulso en [3.0, 7.0] s | ⏳ PENDIENTE |
| FZ-03 | ME → t_pulso ≈ 7 s | 3 | t_pulso en [5.5, 9.0] s | ⏳ PENDIENTE |
| FZ-04 | GE → t_pulso ≈ 9 s | 3 | t_pulso en [7.5, 10.0] s | ⏳ PENDIENTE |
| FZ-05 | MG → t_pulso = tp_max | 3 | t_pulso = 20.0 s | ⏳ PENDIENTE |
| FZ-06 | Convergencia al SP (lazo cerrado) | 3 | pH en [SP±0.04] en ≥ 3 ciclos consec. | ✅ APROBADA |
| FZ-07 | Sin sobreimpulso crítico | 3 | pH máx. < SP + 0.5 | ✅ APROBADA |
| FZ-08 | Rechazo de perturbación | 2 | Retorno a [SP±0.2] en ≤ 3 ciclos | ⏳ PENDIENTE |
| LV-03 | Auto-vaciado ON (≥ 99 %) | 3 | CH8 abre en ≤ 3 s | ⏳ PENDIENTE |
| LV-04 | Auto-vaciado OFF (≤ 96 %) | 3 | Nivel al apagar = 96 ± 1 % | ⏳ PENDIENTE |
| SG-04 | Limpieza al cerrar | 3 | Todos OFF en ≤ 2 s | ⏳ PENDIENTE |
| INT-01 | Operación continua 30 min | 2 | pH en [SP±0.3]; 0 fallas comm. | ⏳ PENDIENTE |

Total pruebas fundamentales: 19  ·  Aprobadas: 8  ·  Pendientes: 11

2. Sensor de pH

PH-02 — Exactitud buffer pH 4.0  ✅

| Rep. | Lectura (pH) | Error (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.090 | 0.090 | ✅ Sí |
| 2 | 4.090 | 0.090 | ✅ Sí |
| 3 | 4.080 | 0.080 | ✅ Sí |
| 4 | 4.090 | 0.090 | ✅ Sí |
| 5 | 4.090 | 0.090 | ✅ Sí |

Media: 4.088 pH  ·  σ = 0.0040 pH  ·  Criterio [3.90, 4.10] ✅

PH-03 — Exactitud buffer pH 7.0  ✅

| Rep. | Lectura (pH) | Error (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.000 | 0.000 | ✅ Sí |
| 2 | 7.020 | 0.020 | ✅ Sí |
| 3 | 7.100 | 0.100 | ✅ Sí |
| 4 | 7.070 | 0.070 | ✅ Sí |
| 5 | 7.100 | 0.100 | ✅ Sí |

Media: 7.058 pH  ·  σ = 0.0412 pH  ·  Criterio [6.90, 7.10] ✅

PH-04 — Exactitud buffer pH 10.0  ✅

| Rep. | Lectura (pH) | Error (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.030 | 0.030 | ✅ Sí |
| 2 | 9.990 | 0.010 | ✅ Sí |
| 3 | 10.040 | 0.040 | ✅ Sí |
| 4 | 10.030 | 0.030 | ✅ Sí |
| 5 | 10.060 | 0.060 | ✅ Sí |

Media: 10.030 pH  ·  σ = 0.0228 pH  ·  Criterio [9.90, 10.10] ✅

PH-05 — Estabilidad en reposo  ✅

| Rep. | pH mín | pH máx | σ (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.080 | 4.090 | 0.007 | ✅ Sí |

σ = 0.007 pH ≪ criterio 0.05 pH  ·  Medio: agua destilada en reposo  ✅

3. Sensor de Nivel

NV-01 — Inicialización I²C XM125  ✅

Cumplió en las 3 sesiones de prueba. Log muestra "xm125 OK" sin excepciones.

NV-04 — Exactitud % nivel  ⏳ Parcial

| Rep. | Nivel real (%) | Nivel leído (%) | Error (%) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22.2 | 22.8 | 0.6 | ✅ Sí |
| 2 | 48.8 | — | — | ⏳ Pendiente |
| 3 | 95.0 | 96.0 | 1.0 | ✅ Sí |
| 4 | 100.0 | — | — | ⏳ Pendiente |

Pendiente: completar mediciones al 48.8 % y 100 %. Nota: el sensor no registra lecturas válidas por debajo del 22 % (característica del hardware, no falla; EV2 delimita zona confiable).

4. Controlador Difuso — Inferencia por Zona

Verificación individual de cada zona del universo del discurso. Forzar el error al valor indicado y registrar t_pulso del log.

FZ-01 — Banda muerta (e ≤ 0.1 pH)

Condición: pH ≈ SP − 0.05  ·  Criterio: t_pulso = 0 s

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

FZ-02 — Error Pequeño PE (e ≈ 0.15–0.28)

Condición: pH ≈ SP − 0.20  ·  Criterio: t_pulso en [3.0, 7.0] s

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

FZ-03 — Error Medio ME (e ≈ 0.22–0.50)

Condición: pH ≈ SP − 0.35  ·  Criterio: t_pulso en [5.5, 9.0] s

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

FZ-04 — Error Grande GE (e ≈ 0.42–0.75)

Condición: pH ≈ SP − 0.60  ·  Criterio: t_pulso en [7.5, 10.0] s

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

FZ-05 — Error Muy Grande MG (e ≥ 0.80)

Condición: pH ≈ SP − 0.80  ·  Criterio: t_pulso = 20.0 s (tp_max)

| Rep. | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

5. Lazo Cerrado — Convergencia

FZ-06 — Convergencia al SP  ✅

Pruebas formales realizadas el 26-Jun-2026 con el controlador en lazo cerrado y SP = 7.0 pH. Datos extraídos de registros del sistema de control.

| Rep. | Fecha | pH inicial | t estab. (min) | pH final | pH máx. | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-06-26 | 6.84 | 7 | 7.010 | 7.010 | ✅ Sí |
| 2 | 2026-06-26 | 5.99 | 11 | 7.060 | 7.060 | ✅ Sí |
| 3 | 2026-06-26 | 5.82 | 18 | 7.010 | 7.010 | ✅ Sí |

Todas las corridas convergieron al SP = 7.0 con error en estado estable ≤ 0.06 pH  ·  Sin sobreimpulso crítico: pH_max ≤ SP + 0.06 < SP + 0.5  ✅

FZ-07 — Sin sobreimpulso crítico  ✅

Verificado sobre las mismas corridas de FZ-06. pH_max alcanzado = 7.06 pH en el peor caso (SP = 7.0). Sobreimpulso máximo = 0.06 pH < 0.5 pH (criterio). ✅

FZ-08 — Rechazo de perturbación  ⏳ Pendiente

Procedimiento: estabilizar sistema en SP con burbujeo activo durante 10 min; registrar pH mínimo y ciclos hasta recuperación.

| Rep. | pH antes perturb. | pH deriva mín. | Ciclos recuperación | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

Criterio: pH retorna a [SP±0.2] en ≤ 3 ciclos (90 s) tras perturbación.

6. Gestión de Nivel — Auto-vaciado

LV-03 — Auto-vaciado ON (nivel ≥ 99 %)  ⏳

Criterio: CH8 abre en ≤ 3 s

| Rep. | Nivel al activar (%) | t activación CH8 (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  | ☐ Sí ☐ No |

LV-04 — Auto-vaciado OFF (nivel ≤ 96 %)  ⏳

Criterio: Nivel al apagar = 96 ± 1 %

| Rep. | Nivel al apagar (%) | Δ respecto 96 % (%) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  | ☐ Sí ☐ No |

7. Seguridad

SG-04 — Limpieza al cerrar  ⏳

Procedimiento: cerrar la aplicación con al menos una bomba activa; verificar que todos los actuadores queden OFF en ≤ 2 s. Criterio: 3/3 repeticiones correctas.

| Rep. | Bomba activa al cerrar | Tiempo a OFF (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  | ☐ Sí ☐ No |

8. Integración Completa

INT-01 — Operación continua 30 min  ⏳

Condición: pH ≈ 4.5–5.5 al inicio, burbujeo activo, SP = 7.0. Sin intervención manual. Registrar pH y nivel cada ciclo.

| Rep. | Fecha | pH mín | pH máx | pH final | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |

Criterio: pH permanece en [SP±0.3] en estado estable; 0 fallas de comunicación I²C/RS-485.

Firma del evaluador: ___________________________  Fecha: _______________