Plan de Pruebas — Control Difuso de pH en Biorreactor

Versión 1.0  ·  Trabajo Terminal II  ·  26 de junio de 2026

Este documento describe las pruebas funcionales y de integración del sistema de control difuso SISO para regulación de pH en biorreactor con sensor RK500-12 (RS-485), sensor de nivel radar XM125 y driver PCA9685 sobre Raspberry Pi.

# 1. Validación de Sensores

## 1.1 Sensor de pH — RK500-12 (RS-485, /dev/ttyAMA0)

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | Verificar comunicación RS-485 | Biorreactor encendido, sensor conectado | Ejecutar prueba_visual_ph.py; observar campo pH en tarjeta Sensores | pH muestra valor numérico (no '---') en ≤ 5 s tras inicio |  |
| PH-02 | Exactitud en solución buffer pH 4.0 | Sensor limpio, solución buffer 4.0 pH preparada | Sumergir sensor en buffer; esperar 30 s; registrar lectura | Lectura en rango 3.90 – 4.10 pH |  |
| PH-03 | Exactitud en solución buffer pH 7.0 | Sensor limpio, solución buffer 7.0 pH preparada | Sumergir sensor en buffer; esperar 30 s; registrar lectura | Lectura en rango 6.90 – 7.10 pH |  |
| PH-04 | Estabilidad de lectura en reposo | Sensor en agua destilada estática | Registrar 20 muestras consecutivas cada 5 s | Desviación estándar < 0.05 pH |  |

## 1.2 Sensor de nivel radar — XM125 (I²C 0x52)

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV-01 | Verificar inicialización I²C | XM125 conectado al bus I²C-1 | Arrancar script; observar log de inicialización | Log muestra 'xm125 OK' sin excepciones |  |
| NV-02 | Calibración punto VACÍO | Tanque completamente vacío | Presionar 'Marcar VACÍO' en UI; guardar calibración | Distancia registrada > 800 mm; archivo calibracion_nivel.json actualizado |  |
| NV-03 | Calibración punto LLENO | Tanque al 100 % de capacidad operativa | Presionar 'Marcar LLENO' en UI; guardar calibración | Distancia registrada < 300 mm; diferencia respecto a vacío > 200 mm |  |
| NV-04 | Exactitud del porcentaje de nivel | Calibración válida guardada | Llenar a niveles conocidos (25 %, 50 %, 75 %); comparar lectura UI vs volumen real | Error absoluto < 5 % en cada punto |  |
| NV-05 | Filtro de picos (spike filter) | Sensor calibrado, tanque en nivel estable | Agitar la superficie del líquido bruscamente 5 veces; observar indicador ⚡ | Nivel mostrado no salta > 15 % en una sola muestra; indicador ⚡ se activa |  |

# 2. Validación de Actuadores (PCA9685)

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Bomba neutralizadora CH3+CH4 — encendido manual | Tanque con agua, nivel entre 20 % y 80 % | Presionar botón ON en tarjeta Preparación; observar flujo | Flujo visible en tubería de neutralizador en ≤ 2 s; estado en UI = ON |  |
| AC-02 | Bomba neutralizadora CH3+CH4 — apagado manual | AC-01 completado, bomba encendida | Presionar botón OFF; observar cese de flujo | Flujo se detiene en ≤ 1 s; estado en UI = OFF |  |
| AC-03 | Pulso mínimo de bomba (inercia) | Bomba en OFF, control activo | Provocar error de pH ≤ 0.3; verificar duración de pulso en log | t_pulso generado ≥ 1.0 s (no pulsos sub-segundo) |  |
| AC-04 | Electroválvula vaciado CH8 — manual | Tanque con agua a nivel > 20 % | Activar Vaciado1 CH8 desde UI; medir tiempo de respuesta | Flujo de vaciado inicia en ≤ 2 s |  |
| AC-05 | Bomba burbujeo CH2 — encendido/apagado | Sistema energizado | Activar y desactivar Burbujeo CH2 desde UI | Burbujeo visible en tanque al encender; cesa al apagar |  |
| AC-06 | Tira LED CH5 — encendido/apagado | Sistema energizado | Activar y desactivar Tira LED CH5 desde UI | LED enciende y apaga correctamente sin retardo perceptible |  |

# 3. Controlador Difuso SISO

## 3.1 Verificación de inferencia

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FZ-01 | Banda muerta — sin acción con error ≤ 0.2 | Control activo, pH = SP − 0.1 | Observar log durante 3 ciclos (15 s) | Log muestra 'PRE-FILTRO'; bomba no activa; t_pulso = 0 |  |
| FZ-02 | Error pequeño (PE) → t_pulso ≈ 5 s | Control activo, pH = SP − 0.5 | Registrar t_pulso en log tras primer ciclo | t_pulso entre 3.0 s y 7.0 s |  |
| FZ-03 | Error medio (ME) → t_pulso ≈ 7 s | Control activo, pH = SP − 1.4 | Registrar t_pulso en log tras primer ciclo | t_pulso entre 5.5 s y 9.0 s |  |
| FZ-04 | Error grande (GE) → t_pulso ≈ 9 s | Control activo, pH = SP − 2.5 | Registrar t_pulso en log tras primer ciclo | t_pulso entre 7.5 s y 10.0 s |  |
| FZ-05 | Error muy grande (MG) → t_pulso = 10 s | Control activo, pH = SP − 3.5 | Registrar t_pulso en log tras primer ciclo | t_pulso = 10.0 s (saturación) |  |

## 3.2 Regulación a setpoint (lazo cerrado)

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FZ-06 | Convergencia al SP desde pH ácido | Tanque con agua pH ≈ 4.5, SP = 6.5, nivel entre 30 % y 80 % | Iniciar control; registrar pH y t_pulso cada ciclo; dejar correr 15 min | pH alcanza rango [6.3, 6.7] y se mantiene en ≥ 3 ciclos consecutivos |  |
| FZ-07 | Sin sobreimpulso crítico | Continuación de FZ-06 | Observar el valor máximo de pH durante la respuesta transitoria | pH no supera SP + 0.5 en ningún momento |  |
| FZ-08 | Rechazo de perturbación (desgasificación) | pH estabilizado en SP ± 0.2 | Dejar burbujeo activo 10 min; registrar deriva y corrección | Control compensa la deriva; pH vuelve al rango [SP−0.2, SP+0.2] en ≤ 3 ciclos |  |
| FZ-09 | Inhibición correcta cuando nivel ≥ nivel_max | Control activo, nivel > 95 % | Verificar log cuando el ciclo evalúa nivel | Log muestra 'GUARDA NIVEL'; t_pulso = 0; bomba no activa |  |

# 4. Gestión de Nivel

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LV-01 | Llenado automático — activación y parada | Tanque a nivel < 70 %, calibración válida | Iniciar Auto-llenado CH3+CH4 con target = 85 %; esperar finalización | Bomba se detiene al alcanzar 85 % en 3 lecturas consecutivas; log muestra '✅ Auto-llenado confirmado' |  |
| LV-02 | Timeout de llenado (seguridad) | Tanque sin suministro de neutralizador | Iniciar Auto-llenado; esperar 15 min sin alcanzar target | Log muestra '⚠ TIMEOUT llenado'; bomba se detiene automáticamente |  |
| LV-03 | Vaciado automático por histéresis — activación | Nivel < 99 %, control activo | Llenar manualmente hasta superar 99 %; observar log | Log muestra '🔴 AUTO-VACIADO ON'; electroválvula CH8 abre; control pH se inhibe |  |
| LV-04 | Vaciado automático por histéresis — parada | CH8 abierta por LV-03 | Esperar a que nivel baje a ≤ 96 %; observar log | Log muestra '🟢 AUTO-VACIADO OFF'; CH8 cierra; control pH se reanuda |  |
| LV-05 | Inhibición del control durante vaciado | LV-03 completado, vaciado activo | Observar ciclos de control pH durante el vaciado | Todos los ciclos muestran 'inhibido por vaciado automático'; bomba neutralizadora no activa |  |

# 5. Seguridad y Robustez

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-01 | Filtro de mediana (7 muestras) contra picos | Sensor calibrado, nivel estable | Simular 3 lecturas con distancia fuera de rango; observar nivel en UI | Nivel mostrado no refleja las lecturas espurias; indicador ⚡ aparece en lecturas anómalas |  |
| SG-02 | Rate limiter — rechazo de saltos > 15 % | Nivel estable en 50 % | Provocar lectura puntual que implique salto de 30 % de nivel | Nivel no cambia más de 15 % en un solo tick; valor anterior se mantiene hasta lectura válida |  |
| SG-03 | Confirmación de 3 lecturas antes de auto-stop | Auto-llenado o auto-vaciado activo | Observar log cuando nivel llega al target | Log registra '(1/3)', '(2/3)', '(3/3)' antes de detener la bomba |  |
| SG-04 | Limpieza al cerrar aplicación | Sistema con bomba activa en cualquier canal | Cerrar ventana o Ctrl+C; verificar estado físico de actuadores | Todas las bombas se apagan; log muestra secuencia de limpieza; PCA9685 queda sin salidas activas |  |
| SG-05 | Pulso no supera Ts = 5 s cuando t_pulso > Ts | Control activo con error grande | Forzar error > 3.0 pH; observar t_pulso y duración real de bombeo | t_pulso reportado ≤ 10 s; bomba puede solapar con siguiente ciclo pero no excede T_PULSO_MAX |  |

# 6. Prueba de Integración Completa

| ID | Objetivo | Condición inicial | Procedimiento | Criterio de aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Operación continua 30 min sin intervención | Tanque con 50 % de nivel, pH ≈ 4.5, SP = 6.5, burbujeo ON | Iniciar control difuso; no intervenir; registrar pH, nivel y t_pulso cada ciclo durante 30 min | pH converge y se mantiene en [SP−0.3, SP+0.3]; nivel permanece entre 30 % y 95 %; sin fallas de comunicación I²C o RS-485 |  |
| INT-02 | Robustez ante desconexión temporal del sensor de pH | Control en lazo cerrado estable | Desconectar y reconectar sensor RS-485 a los 5 min | Log muestra '⚠ Sin lectura de pH'; control omite ciclos; al reconectar retoma operación normal en ≤ 2 ciclos |  |
| INT-03 | Robustez ante desconexión del sensor de nivel | Control en lazo cerrado estable | Simular falla de XM125 (desconectar I²C) | Control difuso continúa operando (nivel_ok = True por ausencia de dato); log advierte falla de nivel; no hay crash del proceso |  |

# 7. Resumen de Parámetros del Sistema Bajo Prueba

| Parámetro | Valor configurado | Ubicación en código |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de muestreo Ts | 5 s | TS_S / TS_CONTROL_PH_S |
| Pulso máximo T_PULSO_MAX | 10 s | T_PULSO_MAX / T_PULSO_MAX_S |
| Pulso mínimo (inercia bomba) | 1 s | _hilo_control (piso) |
| Banda muerta pH | 0.2 pH | _hilo_control (pre-filtro) |
| Error máximo E_MAX | 3.5 pH | E_MAX |
| Setpoint por defecto | 6.5 pH | state['sp'] |
| Nivel máximo (bloqueo llenado) | 95 % | state['nivel_max'] |
| Histéresis vaciado — ON | 99 % | NIVEL_VAC_ON |
| Histéresis vaciado — OFF | 96 % | NIVEL_VAC_OFF |
| Timeout bomba llenado | 15 min | MAX_FILL_MIN |
| Confirmaciones auto-stop nivel | 3 lecturas | CONFIRM_READS |
| Filtro mediana | 7 muestras | _dist_buf (maxlen) |
| Rate limiter nivel | 15 %/muestra | _MAX_NIVEL_DELTA |
| Rango mínimo XM125 | 110 mm | _xm_w(0x0040, 110) |
| Canal bomba neutralizadora | CH3 + CH4 (serie) | CH_NEUT_A / CH_NEUT_B |
| Canal electroválvula vaciado | CH8 | CH_BOMBA_VAC1 |
| Canal burbujeo | CH2 | CH_BURBUJEO |
| Canal tira LED | CH5 | CH_TIRA_LED |

Documento generado automáticamente · Trabajo Terminal II · ESCOM-IPN