Registro de Resultados — Plan de Pruebas

Control Difuso de pH en Biorreactor  ·  TT2 · ESCOM-IPN  ·  26 de junio de 2026

Integrante(s): _______________________________________________   Fecha inicio: _______________

Firmware/versión de script: _________________________________   Fecha fin:   _______________

## Leyenda de interfaz de prueba

|  | prueba_visual_ph.py — Script Python/tkinter (ideal para verificación de bajo nivel, log detallado y calibración) |
| --- | --- |

|  | Interfaz Qt final — HMI completo (pruebas de operación normal y experiencia de usuario final) |
| --- | --- |

|  | Ambas — Repetir con cada interfaz y comparar resultados |
| --- | --- |

# 1. Tabla Resumen de Pruebas

| ID | Prueba | Interfaz | N reps | Métrica a registrar | Criterio de aceptación | ¿Aprobada? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH-01 | Comunicación RS-485 | Ambas | 1 | Tiempo hasta primera lectura (s) | ≤ 5 s |  |
| PH-02 | Exactitud buffer pH 4.0 | Ambas | 5 | Lectura media ± σ (pH) | 3.90 – 4.10 pH |  |
| PH-03 | Exactitud buffer pH 7.0 | Ambas | 5 | Lectura media ± σ (pH) | 6.90 – 7.10 pH |  |
| PH-04 | Estabilidad en reposo | prueba_visual_ph.py | 1 | σ de 20 muestras (pH) | σ < 0.05 pH |  |
| NV-01 | Init I²C XM125 | prueba_visual_ph.py | 1 | Log de inicio (OK / ERROR) | OK sin excepción |  |
| NV-02 | Calibración VACÍO | prueba_visual_ph.py | 3 | Distancia registrada (mm) | Consistencia ± 5 mm entre reps |  |
| NV-03 | Calibración LLENO | prueba_visual_ph.py | 3 | Distancia registrada (mm) | Consistencia ± 5 mm entre reps |  |
| NV-04 | Exactitud % nivel | prueba_visual_ph.py | 3 | Error absoluto en 25/50/75 % (%) | < 5 % en cada punto |  |
| NV-05 | Filtro de picos | prueba_visual_ph.py | 3 | N veces que ⚡ se activa correctamente | Activa en las 5 perturbaciones, nivel no salta |  |
| AC-01 | Bomba CH3+CH4 — ON manual | Ambas | 3 | Tiempo a flujo visible (s) | ≤ 2 s |  |
| AC-02 | Bomba CH3+CH4 — OFF manual | Ambas | 3 | Tiempo a cese de flujo (s) | ≤ 1 s |  |
| AC-03 | Pulso mínimo (inercia) | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado (s) | ≥ 1.0 s |  |
| AC-04 | Electroválvula CH8 — manual | Ambas | 3 | Tiempo a flujo (s) | ≤ 2 s |  |
| AC-05 | Burbujeo CH2 | Ambas | 3 | ON/OFF confirmado visualmente | Correcto en 3/3 |  |
| AC-06 | Tira LED CH5 | Ambas | 3 | ON/OFF confirmado visualmente | Correcto en 3/3 |  |
| FZ-01 | Banda muerta error ≤ 0.2 | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado (s) | 0 s en 3/3 ciclos |  |
| FZ-02 | PE → t_pulso ≈ 5 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado (s) | 3.0 – 7.0 s |  |
| FZ-03 | ME → t_pulso ≈ 7 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado (s) | 5.5 – 9.0 s |  |
| FZ-04 | GE → t_pulso ≈ 9 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado (s) | 7.5 – 10.0 s |  |
| FZ-05 | MG → t_pulso = 10 s | prueba_visual_ph.py | 3 | t_pulso registrado (s) | = 10.0 s |  |
| FZ-06 | Convergencia al SP | Interfaz Qt final | 3 | Tiempo de establecimiento (min); pH final | pH en [6.3,6.7] en ≥ 3 ciclos consecutivos |  |
| FZ-07 | Sin sobreimpulso crítico | Interfaz Qt final | 3 | pH máximo alcanzado | < SP + 0.5 |  |
| FZ-08 | Rechazo perturbación | Interfaz Qt final | 2 | pH tras 10 min de burbujeo | Vuelve a [SP±0.2] en ≤ 3 ciclos |  |
| FZ-09 | Inhibición por nivel máx. | Ambas | 3 | Log de ciclo omitido | 'GUARDA NIVEL' en log; t_pulso = 0 |  |
| LV-01 | Auto-llenado — parada | Interfaz Qt final | 3 | Nivel final (%) | 85 ± 3 % en 3/3 |  |
| LV-02 | Timeout llenado (15 min) | prueba_visual_ph.py | 1 | Log de timeout | '⚠ TIMEOUT' aparece a los 15 min |  |
| LV-03 | Auto-vaciado ON (≥99 %) | Interfaz Qt final | 3 | Tiempo a activación de CH8 (s) | ≤ 3 s tras superar 99 % |  |
| LV-04 | Auto-vaciado OFF (≤96 %) | Interfaz Qt final | 3 | Nivel al apagarse CH8 (%) | 96 ± 1 % |  |
| LV-05 | Inhibición ctrl durante vac. | Interfaz Qt final | 3 | Log de ciclos durante vaciado | 'inhibido' en 100 % de los ciclos |  |
| SG-01 | Filtro mediana vs picos | prueba_visual_ph.py | 3 | N detecciones correctas / 5 | 5/5 |  |
| SG-02 | Rate limiter > 15 % | prueba_visual_ph.py | 3 | Variación máx. aceptada (%) | ≤ 15 % |  |
| SG-03 | Confirmación 3 lecturas | Ambas | 3 | Log '(1/3)' '(2/3)' '(3/3)' | Aparecen en 3/3 ensayos |  |
| SG-04 | Limpieza al cerrar | Ambas | 3 | Estado físico actuadores tras cierre | Todos OFF en ≤ 2 s |  |
| SG-05 | t_pulso ≤ T_PULSO_MAX | prueba_visual_ph.py | 5 | t_pulso máximo registrado (s) | ≤ 10.0 s en 5/5 |  |
| INT-01 | Operación continua 30 min | Interfaz Qt final | 2 | pH min/max durante prueba; N fallas I²C/RS-485 | pH en [SP±0.3]; 0 fallas de comm. |  |
| INT-02 | Falla/recov. sensor pH | Interfaz Qt final | 3 | Ciclos omitidos; ciclos hasta recuperación | ≤ 2 ciclos hasta retomar control |  |
| INT-03 | Falla sensor nivel | prueba_visual_ph.py | 3 | Log durante falla; crash del proceso | Sin crash; 'falla de nivel' en log |  |

Total de pruebas: 37   ·   Repeticiones totales estimadas: ~110   ·   Tiempo estimado (sin INT-01): ~6 h

# 2. Fichas de Registro por Prueba

## 2.1 Sensor de pH

PH-02 — Exactitud buffer pH 4.0   [Ambas]

| Rep. | Fecha/Hora | Lectura pH (pH) | Error (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 4 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 5 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

PH-03 — Exactitud buffer pH 7.0   [Ambas]

| Rep. | Fecha/Hora | Lectura pH (pH) | Error (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 4 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 5 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

PH-04 — Estabilidad (σ de 20 muestras)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | pH min | pH max | σ (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

## 2.2 Sensor de nivel

NV-02 — Calibración VACÍO   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | Distancia (mm) | Δ vs rep anterior (mm) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

NV-03 — Calibración LLENO   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | Distancia (mm) | Δ vs rep anterior (mm) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

NV-04 — Exactitud % nivel   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | Nivel real (%) | Nivel leído (%) | Error (%) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

NV-05 — Filtro de picos   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | Perturbaciones aplicadas | ⚡ activadas | Salto máx. aceptado (%) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

## 2.3 Actuadores

AC-01 — Bomba CH3+CH4 — ON   [Ambas]

| Rep. | Fecha/Hora | Tiempo a flujo (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |

AC-02 — Bomba CH3+CH4 — OFF   [Ambas]

| Rep. | Fecha/Hora | Tiempo a cese (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |

AC-03 — Pulso mínimo (inercia)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | t_pulso en log (s) | Flujo visible (s/n) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

AC-04 — Electroválvula CH8   [Ambas]

| Rep. | Fecha/Hora | Tiempo a flujo (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |

## 2.4 Inferencia difusa

FZ-01 — Banda muerta (error ≤ 0.2)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | error pH (pH) | t_pulso (s) | Bomba activa (s/n) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

FZ-02 — Error pequeño (PE)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

FZ-03 — Error medio (ME)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

FZ-04 — Error grande (GE)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

FZ-05 — Error muy grande (MG)   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | pH medido | error (pH) | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

## 2.5 Lazo cerrado

FZ-06 — Convergencia al SP   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | pH inicial | t estab. (min) | pH final | pH máx. | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

FZ-07 — Sobreimpulso   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | SP (pH) | pH máx. (pH) | Sobreimpulso (pH) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

FZ-08 — Rechazo de perturbación   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | pH antes | pH deriva máx. | Ciclos recuperación | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

## 2.6 Gestión de nivel

LV-01 — Auto-llenado   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | Nivel inicial (%) | Nivel final (%) | Tiempo (min) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

LV-03 — Auto-vaciado ON   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | Nivel al activar (%) | t activación CH8 (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

LV-04 — Auto-vaciado OFF   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | Nivel al apagar (%) | Δ respecto 96 % (%) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

## 2.7 Seguridad y robustez

SG-02 — Rate limiter   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | Salto inducido (%) | Salto aceptado (%) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

SG-05 — t_pulso ≤ T_PULSO_MAX   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | error pH | t_pulso (s) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 4 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 5 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

## 2.8 Integración completa

INT-01 — Operación continua 30 min   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | pH min | pH max | pH final | Fallas comm. (n) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

INT-02 — Falla/recovery sensor pH   [Interfaz Qt final]

| Rep. | Fecha/Hora | Ciclos omitidos | Ciclos recuperación | pH al retomar | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |

INT-03 — Falla sensor nivel   [prueba_visual_ph.py]

| Rep. | Fecha/Hora | Crash proceso (s/n) | Log correcto (s/n) | ¿Cumple? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 2 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| 3 |  |  |  | ☐ Sí ☐ No |
| Observaciones: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |

Firma del evaluador: _______________________________   Fecha: _______________